«СОГЛАСОВАНО»					«УТВЕРЖДАЮ»

Протокол № ___ от «___» __________2012 г.		Приказ № __ от «__» _________2012г.
Председатель профсоюзного комитета		Главный врач

_________________________________		______________________
«__» ________________2012 г.				«__»______________2012 г.

##### ИНСТРУКЦИЯ № ___
по охране труда для персонала, работающего с ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями открытого типа

- Общие требования по охране труда.

  - К работе допускаются лица: прошедшие специальную подготовку, по электробезопасности, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда в соответствии с действующим законодательством;

  - Эксплуатация облучателя допускается в помещениях не менее 3 м., оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, либо при наличии условий для интенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократный воздухообмен за время не более 15 мин.

  - Стены и потолок в помещениях, оборудованных облучателями открытого типа, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению (далее – УФ-излучение).

  - Облучатели открытого типа предназначены для обеззараживания помещений только в отсутствие людей или при их кратковременном пребывании в помещении, должны иметь акт о вводе в эксплуатацию.

  - Облучатель должен включаться в розетку, имеющую заземленный контакт. При колебаниях напряжения сети выше или ниже 10% от номинального значения эксплуатация бактерицидного облучателя не допускается. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производится только после отключения прибора от питающей сети.

  - Очистка от пыли поверхности отражателя и колы лампы, а также замена ламп должна осуществляться ежемесячно (при отключенном облучателе).

  - На персонал, работающий с облучателем, воздействуют следующие вредные и опасные производственные факторы: УФ-излучение, озон, пары ртути.

  - Использованные бактерицидные лампы должны храниться в отдельном помещении в закрытой герметичной таре и сдаваться на утилизацию ответственным лицом, назначенным приказом руководителя учреждения, по договору организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по сбору и утилизации медицинских отходов класса «Г».

  - В помещении, в котором эксплуатируется облучатель, должен вестись журнал регистрации и контроля с регистрацией проверок бактерицидной эффективности облучателя, концентрации озона и данными учета продолжительности работы бактерицидных ламп.

  - Ответственность за выполнение настоящей инструкции несет руководитель подразделения, в ведении которого находится помещение с установленным облучателем.

- Требования по охране труда перед началом работы.

  - Проверить в журнале по записям контроля часов горения ламп выработку ресурса.

  - Увеличить при необходимости значение длительности облучения. В случае истечения сроков эксплуатации следует произвести замену ламп.

  - Убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении, в котором необходимо провести УФ-обеззараживание.

  - Осмотреть розетку и штемпельную вилку прибора. При неисправностях и повреждениях розеток и штепсельных вилок не приступать к работе и вызвать обслуживающий электротехнический персонал.

  - Выбрать в зависимости от типа помещения уровень бактерицидной эффективности: 
          • помещения категории I – операционные, предоперационные, родильные, помещения централизованных стерилизационных отделений, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей – 99,9%; 
          • помещения категории II – перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения для иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха  – 99,9%; 
          • помещения категории III – палаты, кабинеты и другие помещения медицинских учреждений, не относящиеся к категориям I и II, – 95%; 
          • помещения категории IV – детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании – 90%; 
          • помещения категории V – курительные комнаты, общественные туалеты, лестничные площадки – 85%.

  - Определить минимальную длительность работы облучателя для достижения бактерицидной эффективности как отношение объема воздуха в обеззараживаемом помещении к производительности облучателя.

  - Выбрать режим УФ-облучения: 
          • длительность эффективного облучения воздуха в помещении во время непрерывной работы открытого облучателя, при которой достигается заданный уровень бактерицидной эффективности, в пределах 0,25-0,5 ч. 
          • при использовании в повторно-кратковременном режиме на время облучения в пределах 0,25-0,5 ч люди должны покинуть помещение, при этом повторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2 ч в течение рабочего дня.

  - Выйти из помещения, закрыть за собой дверь и включить прибор.

- Требования охраны труда во время работы.

  - Во время проведения сеанса облучения над входом в помещение включить световое табло: «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом» или вывесить табличку с надписью, предупреждающей о протекании процесса УФ-облучения в данном помещении.

  - Обеспечить отсутствие доступа в данное помещение во время работы облучателя персонала учреждения и пациентов.

  - Контролировать длительность облучения.

  - По истечении времени выключить облучатель. Не следует прикасаться к штырькам штепсельной вилки в течение 2-3 с после отключения прибора.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  - В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо: 
          • немедленно отключить питание облучателя от сети; 
          • включить вентиляцию или открыть окно для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона; 
          • включить облучатели и через 1 ч непрерывной работы (при закрытых окнах и включенной вентиляции) провести замер концентрации озона или проконтролировать наличие запаха; 
          • при превышении предельно допустимой концентрации или наличии стойкого запаха озона прекратить эксплуатацию облучателя и заменить лампы.

  - Вышедшие из строя лампы или стартеры необходимо заменить.

3.3. В случае механического повреждения колбы при установке или замене ламп обработать место утечки ртути 1% раствором марганцовокислого калия.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Проветрить помещение или включить приточно-вытяжную вентиляцию.

  - Отметить в журнале регистрации и контроля работы облучателя время работы и изменение длительности облучения.

  - Обо всех замечаниях к работе облучателя, возникших во время проведения сеанса, доложить руководителю подразделения.

  - Провести санитарную обработку прибора 3% раствором перекиси водорода с 5% раствором моющего вещества. Лампы протереть тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом (тампон предварительно отжать).

  - Передвижной облучатель с открытыми лампами убрать на хранение в отдельное помещение и закрыть чехлом.

Примечание: персонал, выполняющий обеззараживание с помощью облучателя, должен быть обеспечен защищающими глаза и кожу от УФ-излучения: спецодеждой, лицевой маской, очками со светофильтрами.

Инструкция разработана _____________________ «_____»________________2012 г.